- 一：垂直线性测试方法举例

- 将探头压在试块上，中间加适当的耦合剂，以保持稳定的声耦合；并将平底孔的回波调至屏幕上时基线的近中央处。

2. 调节增益，使孔的回波高度恰为100%满刻度，此时衰减器至少应有30dB的衰减余量.

3. 以每次2dB的增量调节衰减，每次调节后用满刻度的百分值记下回波幅度，一直继续到

衰减值为26dB，将测试结果列如表1。测试值与波高理论值之差为偏差值，从表中取最

大正偏差d（＋）和最大负偏差d（－）的绝对值之和为垂直线性误差Dd（以百分值计），

它由下式给出：

- Dd=d(+)+d(−)

| 衰减量dB | 波高理论值% | 测试值% | 偏差% |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 100 | 0 |
| 2 | 79.4 | 81 | 1.6 |
| 4 | 63.1 | 65 | 1.9 |
| 6 | 50.1 | 51 | 0.9 |
| 8 | 39.8 | 40 | 0.2 |
| 10 | 31.6 | 32 | 0.4 |
| 12 | 25.1 | 24 | -1.1 |
| 14 | 20.0 | 20 | 0 |
| 16 | 15.8 | 16 | 0.2 |
| 18 | 12.5 | 12 | -0.5 |
| 20 | 10.0 | 11 | 1 |
| 22 | 7.9 | 8 | 0.1 |
| 24 | 6.3 | 6 | -0.3 |
| 26 | 5.0 | 4 | -1 |

上表中：最大正偏差1.9，最大负偏差-1.1，

两个偏差的绝对值之和为3，垂直线性误差即为3%

- 二．水平线性测试方法举例（五次底波法）

- 用CSK-IA的25mm校准直探头后，依次测量B1、B2、B3、B4、B5回波所对应的值，将该测试值填入下表；然后计算偏差值，将偏差值也填入下表,最大偏差Δmax按下式计算水平线性误差:

- Δ=[｜Δmax｜ /0.8L]x100% (L=125)

| 实际值(mm) | 测试值(mm) | 偏差值 (mm) |
| --- | --- | --- |
| 25 | 25.1 | +0.1 |
| 50 | 50.5 | +0.5 |
| 75 | 74.6 | -0.4 |
| 100 | 100.2 | +0.2 |
| 125 | 124.9 | -0.1 |

上表中：最大正偏差0.5

水平线形误差=0.5/0.8*125=0.5%